Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Postępowanie nr 2/ZPU/D/26 na dostawę pasków do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników pasków
Parametry techniczne czytników
	Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji
	

	Producent – pełna nazwa, adres
	


	Kraj pochodzenia
	


	l.p.
	Parametry wymagane*
	Parametry oferowane**

	1
	2
	3

	1. 
	Dwa półautomatyczne czytniki pasków parametrów fizykochemicznych moczu, fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. 
	

	2. 
	Wyposażone w czytniki kodów kreskowych.
	

	3. 
	Wydajność 600 pasków na godzinę.
	

	4. 
	Paski 10 - parametrowe do badania ogólnego moczu.
	

	5. 
	Pomiar metodą fotometrii reflektancyjnej z CCD i LED.
	

	6. 
	Duży ekran dotykowy min. przekątna 7 cali.
	

	7. 
	Automatyczne rozpoznawanie minimum 10  barw moczu  z możliwością zmiany ich nazwy przez użytkownika. Minimum 6 opcji dla klarowności moczu z możliwością zmiany ich nazwy.
	

	8. 
	Automatyczna korekcja ciężaru właściwego moczu w zależności od pH.
	

	9. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	

	10. 
	Kalibracja czytnika za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu.
	

	11. 
	Zamknięty pojemnik na zużyte paski  ze wskaźnikiem/sygnalizatorem przepełnienia.
	

	12. 
	Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pomiarowego/ progu każdego testu.
	

	13. 
	Analizator posiadający wbudowaną drukarkę.
	

	14. 
	Mocz kontrolny ciekły na bazie moczu ludzkiego, stabilny przez 30 dni po otwarciu, konfekcjonowany w w małych opakowaniach z zakraplaczem, pochodzący od producenta czytnika.
	

	15. 
	Instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych, oraz interpretacji wyników na koszt oferenta w miejscu instalacji analizatora.
	

	16. 
	Możliwość wpięcia czytników do sieci informatycznej szpitala i laboratorium.
	

	17. 
	Czas reakcji serwisu i podjęcie naprawy max.48  godzin w dni robocze od momentu przystąpienia do naprawy. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze.
	

	18. 
	Oferent zapewni zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości dwa razy w roku dla każdego czytnika.
	

	19. 
	Zabezpieczenie pracy poprzez UPS podtrzymujący pracę analizatora w czasie awarii zasilania przez minimum 30 minut.
	

	20. 
	Oferent zapewni bezpłatny serwis w okresie trwania umowy oraz przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta czytników ale nie mniej niż raz w roku.
	

	21. 
	Oferent załączy do oferty  ulotkę w języku polskim potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów lub wyciąg/ kserokopie/ z instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości zastrzegamy sobie prawo demonstracji aparatu w siedzibie zamawiającego.
	


* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.


**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

